泡压法滤膜孔径分析仪基本原理

基本原理：
    以某种膜材料为例，将膜用可与其浸润的液体充分润湿，由于表面张力的存在，浸润液将被 束缚在膜的孔隙内；给膜的一侧加以逐渐增大的气体压强，当气体压强达到大于某孔径内浸润液的表面张力产生的压强时，该孔径中的浸润液将被气体推出；由于孔径越小，表面张力产生的压强越高，所以要推出其中的浸润液所需施加的气体压强也越高；同样，可知，孔径最大的孔内的浸润液将首先会被推出，使气体透过，然后随着压力的升高，孔径由大到小，孔中的浸润液依次被推出，使气体透过，直至全部的孔被打开，达到与干膜相同的透过率；

首先被打开的孔所对应的压力，为泡点压力，该压力所对应的孔径为最大孔径；  在此过程中，实时记录压力和流量，得到压力-流量曲线；压力反应孔径大小的信息，流量反应某种孔径的孔的多少的信息；然后再测试出干膜的压力-流量曲线，可根据相应的公式计算得到该膜样品的最大孔径、平均孔径、最小孔径以及孔径分布、透过率。
      孔径和压力的关系如Washburn公式：
               D=4γCos θ/ p
           公式中D=孔隙直径  γ=液体的表面张力  θ=接触角和p=压差
   孔径分布的流量百分比：
               f(D) = - d[Fw/Fd)x100]/dD
          公式中Fw为湿样品流量，Fd为干样品流量